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	1. AMAÇ 



Bu talimatın amacı ilk ve acil yardım programı uygulama laboratuvarında bulunan pro bifazik defibrilatör cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

	2. KAPSAM



Bu talimatın amacı ilk ve acil yardım programı uygulama laboratuvarında bulunan pro bifazik defibrilatör cihazının kullanımını kapsar.

	3. SORUMLULUKLAR



Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

	4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI 



Kullanımı: 
· Bu cihaz yalnızca eğitimli sağlık personeli (profesyonel kullanıcı) tarafından kullanılmalıdır.
· Yeni cihazlar ilk kullanımdan önce mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
· Deşarj anında hastayla temas edilmemelidir.
· Defibrilatör koruması olmayan cihazlar hastadan ayrılmalıdır.
· Tehlikeli elektrik akımı çıkışlı bu cihaz, sadece vasıflı personel tarafından kullanılmalıdır.
· Gecikmeden defibrile edilmelidir. Cihaz temas sinyalinden bağımsız olarak deşarj olur. Kasıkların hastaya temas ettiğinden emin olmalıdır.
· Bitmiş pil sebebiyle ya da cihazın arızası sebebiyle hasta defibrile olmayabilir ya da cihaz kullanmak istenildiği sırada kullanılamayabilir. Bu sebeple; kullanıcının cihazı alıp, sadece ihtiyaç durumunda kullanmak üzere olay anında cihazı kullanmaya çalışması tavsiye edilmez.
Cihazın uygulanma süreci:
· EKG analizi yapılır.
· Monitör üzerinden hastanın EKG grafiği kontrol edilir ve şoklanabilir ritim var ise;
·  Joule değeri seçilir,
· Cihaz enerjiye şarj edilir,
· Hasta ve kullanıcı güvenliği sağlanır (iletken ile temasın bulunmaması kontrol edilir)
· Hastanın göğsüne kasıklar yerleştirilir ve hasta hazır olduğunda enerji deşarj edilir.

Cihazın Bakımı:  
Cihazın, yılda 1 kez kalibrasyonunun ve yılda 1 kez olmak üzere periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. Ayrıca her kullanımdan sonra tıbbi cihazın, üretici firmanın önerileri doğrultusunda uygun görülen tıbbi cihaz için uyumlu dezenfektan ile temizlenmesi gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri: 
· Şok verilirken operatörler veya çevredeki kişiler hastaya kesinlikle dokunmamalıdır.
· Kullanıcı, hastanın, kendisinin ve cihazın metal ve iletken yüzeylerden izolasyonunu yeterince sağlamalıdır.
· Suyla teması önlenmelidir.
· Cihaz aşırı çevre koşullarında çalışmayabilir. Lütfen aşağıda belirtilen, cihazın olması gereken çalışma ve saklama koşullarını dikkate alınmalıdır.
Çalışma Koşulları: 0°C ile 40°C sıcaklık ve 30% – 95% nem oranıdır.
Saklama Koşulları: -20°C ile 55°C
Basınç: Min. 570 hPa – Max. 1060 hPa
· Cihaz üzerinde hassas bir ekran bulunmaktadır. Düşme, çarpma gibi faktörlerle ve cihazın aşırı çevre koşullarında kullanılması durumunda, cihazın ekranı zarar görebilir.
· Yanıcı anestetik maddelerin bulunduğu ortamda kullanılması halinde patlama tehlikesi vardır.
· İçinde elektrik tehlikesi vardır, cihazın içini açmayınız. Sadece yetkili servis tarafından cihaza müdahale edilmelidir.
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